MEL-003	ADMINISTRACIÓN DE EQUIPO SOBRECARGADO, MALTRATADO O DEFECTUOSO

| ### CUADRO DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### REVISIÓN | ### DESCRIPCIÓN | ### FECHA |
| ### 04 | ### Revisión anual del sistema de calidad - cambios a todo el documento | ### 30/05/2003 |
| ### 05 | ### Revisión anual del sistema de calidad - cambios a todo el documento | ### 09/01/2007 |
| ### 06 | ### Actualización del manual de equipos - cambios a todo el documento | ### 14/07/2008 |
| ### 07 | ### Actualización del manual de equipos - cambios a todo el documento | ### 02/05/2011 |
| ### 08 | ### Actualización del manual de equipos | ### 28/12/2012 |
| ### 08 | ### RATIFICADO - Revisión Periódica del Documento | ### 26/02/2018 |
| ### 09 | - Revisión general del documento. - Modificación del numeral 3.2 por actualización de cargos. - Modificación del formato de fechas (YYYY/MM/DD). - Modificación del término “verificación” por “comprobación”. - Actualización de cargos en las responsabilidades. | ### 2019/08/09 |
| ### 10 | Actualización del logo corporativo en el encabezado del documento | ### 2020/04/23 |
| ### 10 | RATIFICADO – Revisión periódica del documento. | 2022/04/13 |
| ### 11 | Modificación del numeral 3.3.1 “Descripción del lineamiento”, con el fin de incluir el uso del aplicativo Gémesis en el aseguramiento metrológico. (ACTA-151-24) | 2024/04/23 |

# TABLA DE CONTENIDO

3.1 OBJETIVO

3.2 RESPONSABLES

  - GENERALIDADES

3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL LINEAMIENTO

3.4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

  - OBJETIVO

Controlar el uso de los todos los equipos, instrumentos y accesorios sujetos a sobrecarga o mal manejo, por medio de una correcta administración de los recursos para garantizar las mediciones.

  - RESPONSABLES

Metrólogos, Metrólogos Expertos, Líder Centro de Metrología de Fluidos.

  - GENERALIDADES

    - DESCRIPCIÓN DEL LINEAMIENTO

Si un funcionario detecta que un equipo o instrumento no está apto para la realización de calibraciones y/o ensayos, ya sea porque se encuentra sobrecargado, con error en las lecturas o tiene dudas sobre el estado de su calibración, debe informar oportunamente al área de aseguramiento metrológico.

El funcionario que detecta la situación registra el problema detectado en formato digital en el aplicativo GEMESIS, de acuerdo con lo indicado en el instructivo de operación I-076.

El personal asignado para ejecutar la actividad de mantenimiento, comprobación metrológica, calibración, revisa la sobrecarga o maltrato del equipo, inspecciona el equipo y determina la gravedad del problema detectado e informa si es posible solucionar el problema o es necesario contratar servicios técnicos externos.

- Si la comprobación de sobrecarga o maltrato es afirmativa, se identifica el equipo o instrumento por medio de una marquilla que indique “AVERIADO – NO UTILIZAR” para que nadie lo use y de esta manera evitar que se cometan errores.

NOTA:  Cuando un equipo se encuentra en el programa de mantenimiento y en la revisión se detecta que el equipo    puede estar sobrecargado, maltratado o defectuoso, es decir, que requiere de mantenimiento correctivo, calibración, y/o comprobación se debe diligenciar en formato digital en el aplicativo GEMESIS.

Ejecutar la orden de trabajo

  - Mantenimiento o calibración externa.

- El responsable de la ejecución del mantenimiento informa al funcionario responsable del área de calibración la situación actual del equipo, para que inicie la contratación del mantenimiento o calibración externa del equipo.

- El funcionario asignado inicia la realización de la orden de compra, teniendo en cuenta el historial del equipo para la determinación del proveedor del servicio técnico. En el caso de la calibración de un equipo, la selección del laboratorio tiene como primer requisito la acreditación de este.

- Si es necesario enviar el equipo al proveedor, el funcionario coordina el embalaje de este para garantizar su correcto estado físico.

  - Mantenimiento o calibración interna.

- El responsable de la ejecución del mantenimiento, teniendo en cuenta el manual de operación del equipo y el manual del fabricante si está disponible inicia la labor técnica de reparación del equipo.

- El profesional asignado para la calibración o comprobación de la calibración utiliza los procedimientos técnicos de calibración para ejecutar la orden de trabajo y elabora un certificado de calibración o informe de la calibración.

Recepción y comprobación metrológica de equipo reparado o calibrado

- Recepción de un equipo en mantenimiento correctivo que no implica la calibración de los instrumentos que posee.

- El funcionario que opera el equipo inspecciona el embalaje del equipo y observa si este pudo sufrir algún deterioro físico.

- Comprueba el correcto funcionamiento de este por medio del manual de operación del equipo y notifica al funcionario responsable del área de calibración del resultado de la comprobación.

- Si la comprobación es satisfactoria, el funcionario responsable de mantenimiento diligencia las casillas pendientes correspondientes en formato digital en el aplicativo GEMESIS.

- Si la comprobación no es satisfactoria, se informa al ejecutor del servicio técnico de la situación o problema encontrado para hallar una solución.

- Recepción de un equipo en mantenimiento correctivo que implica la calibración de los instrumentos que posee.

- El funcionario que opera el equipo inspecciona el embalaje del equipo y observa si este pudo sufrir algún deterioro físico.

  - Comprueba el correcto funcionamiento de este por medio del PTO (si lo posee) o el manual de operación, y notifica al funcionario responsable del área de calibración del resultado de la comprobación.

- Si la empresa u organización contratada para el mantenimiento correctivo incluye la calibración o comprobación de la calibración de los instrumentos afectados durante el mantenimiento, el funcionario responsable del área de calibración solicita y revisa el certificado de calibración o informe de la comprobación de la calibración de acuerdo con lo indicado en la norma NTC ISO/IEC 17025 en el numeral de reporte de resultados, de lo contrario,

- El funcionario autorizado gestiona la calibración o comprobación de calibración interna o externa de los elementos afectados durante el mantenimiento correctivo, para ello diligencia en formato digital en el aplicativo GEMESIS.

- Recepción de un equipo en calibración interna o externa.

- El funcionario que opera el equipo examina el embalaje del equipo y observa si este pudo sufrir algún deterioro físico.

- Comprueba el correcto funcionamiento de este y notifica al funcionario responsable del área de calibración del resultado de la comprobación.

- El funcionario autorizado revisa el certificado o informe de la calibración para asegurarse que cumpla con lo estipulado en la norma NTC ISO/IEC 17025 en el numeral de reporte de resultado, de lo contrario;

- Informa al proveedor del servicio la situación o problema encontrado, para buscar la solución.

- Problema NO corregido

El funcionario autorizado da de baja el equipo (registrarlo en el aplicativo Gemesis), en consecuencia, se retira el manual de operación del equipo con la respectiva ficha técnica y si es necesario se procede a reemplazarlo, de acuerdo con lo indicado en el procedimiento PG-014 “Realización de Compras”

Puesta en Marcha.

- El funcionario autorizado entrega el registro “Orden de trabajo” al Líder de área o Metrólogo experto.

- Si se trata de un equipo que no implica instrumentos de medida asociados, revisa la orden de trabajo y decide si es apropiado o no autorizar el uso del equipo.

- El funcionario autorizado procederá a retirar la marquilla AVERIADO del equipo.

- Se actualiza el estado del equipo o instrumento en la sección novedades en el aplicativo Gémesis.

Análisis del Problema.

- Si es un equipo nuevo o almacenado este numeral no aplica.

- El funcionario autorizado designado por el Líder o Metrólogo experto analiza si la falla del equipo o instrumento de medida generó resultados dudosos en un servicio de calibración interna o externa, si hay resultados dudosos el funcionario inicia el PG-017 “Gestión de Quejas y Reclamos”.  Este procedimiento determina si es necesario, reprocesar los datos y/o solicitar la muestra correspondiente al cliente para comprobar los resultados dudosos.

- El responsable del mantenimiento de los equipos junto con el Líder o Metrólogo experto analizan las causas del problema consignadas en la orden de trabajo para determinar si es necesario actualizar las notas de mantenimiento preventivo, la frecuencia del mantenimiento preventivo y el programa de mantenimiento. Para el caso de instrumentos, el encargado de aseguramiento metrológico analiza las causas del problema con el fin de determinar si es necesario modificar los tiempos de recalibración, el programa de calibración o plantillas que contienen factores de corrección.

3.4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

MEF-002 	“Orden de Trabajo”

MEF-003-1          “Historia - instrumentos”

MEF-007	“Instrumento o equipo defectuoso, sobrecargado o maltratado”

PG-014		“Realización de Compras”

PG-017		“Gestión de Quejas y Reclamos”

I-076		“Instructivo de operación aplicativo gémesis — manual del usuario”