## Plantilla
[32 empty] | Alternativa 1 | Alternativa 2 |  | Alternativa 3
Mejoramiento
| Aumentar |  | ▲
| Mantener |  | ◇
| Disminuir |  | ▼
[32 empty] | Alternativa 4 |  | Alternativa 5 |  | Alternativa 6
Conformidad
[25 empty] | Muy baja |  |  |  | 1
[25 empty] | Baja |  |  |  | 2
Correlaciones QUE-COMO
[25 empty] | Media |  |  |  | 3
| Fuerte |  | 9 | [21 empty] | Alta |  |  |  | 4
| Medio |  | 4 | [21 empty] | Muy alta |  |  |  | 5
| Débil |  | 1
[5 empty] | Mejoramiento |  |  |  | ◇ | ▼ | ◇ | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | ▲ | ▲ | ▲ | ◇ | ▼ | ◇ | ◇ | ◇ | Importancia de Diseño | Alternativas
[5 empty] | Atributos QUE Características COMO |  |  |  | Desempeño técnico | [11 empty] | Normas |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G
ITEM | F.U.R.P.+ | Importancia del Consumidor | Peso relativo | [5 empty] | Cantidad de componentes | Peso de la máscara - protector facial | Dureza de materiales en contacto | Nivel de comodidad percibida | Área de filtración | Rapidez en postura / ensamble | No de pasos en postura / ensamble | Rapidez de limpieza | Área de cobertura NARIZ y BOCA | Tallas disponibles | Son materiales biocompatibles | Reduce desperdicio de material filtrante | Soporta esterilización | Soporta limpieza | Cumple con la normativa de respirabilidad |  | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3 | Alternativa 4 | Alternativa 5 | Alternativa 6 | Alternativa 7
Alternativa 7
1 | Funcionalidad | 3.3 | 5.0847 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | Reduce o evita marcaciones en la piel en contacto |  |  |  | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4259 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4
2 |  | 3 | 4.6225 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo es cómodo - sensación de segunda piel |  |  |  | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2914 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3
3 |  | 3.6 | 5.547 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | Los componentes se mantienen en su lugar con cambios de postura |  |  |  | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.5066 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3
4 |  | 3.9 | 6.0092 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | El respirador permite inhalar y exhalar suficiente aire |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1.2645 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2
5 | Usabilidad | 3 | 4.6225 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | Se ubica y retira el dispositivo de manera agil y sencilla |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.99543 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
6 |  | 3.9 | 6.0092 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo permite multiples usos - reusable |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | 1.2107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
7 |  | 3.4 | 5.2388 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo es fácil de ensamblar |  |  |  | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1.2914 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5
8 | Confiabilidad | 3.4 | 5.2388 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | El material del dispositivo es blando al tacto |  |  |  | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7802 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
9 |  | 4 | 6.1633 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo puede limpiarse y/o esterilizarse |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1.2107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
10 |  | 4 | 6.1633 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo se percibe como seguro para el usuario |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.2376 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3
11 |  | 3.8 | 5.8552 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | El respirador es hermético, cubre nariz y boca |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.2914 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
12 | Desempeño | 3.4 | 5.2388 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | El sistema se ajusta a la mayoría de rostros y/o cráneos de la población local |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.1568 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
13 |  | 3.3 | 5.0847 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | Permite hablar sin levantar la voz |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.72639 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2
14 |  | 3.6 | 5.547 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | Permite usar gafas recetadas |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.94162 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
15 |  | 3.3 | 5.0847 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo se percibe como liviano |  |  |  | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.3721 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4
16 |  | 3 | 4.6225 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo se diferencia de lo existente en el mercado |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1.937 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
17 |  | 3.3 | 5.0847 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo encaja con el outfit - es atractivo visualmente |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.48426 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3
18 |  | 2.4 | 3.698 | ¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo permite personalizar componentes |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.48426 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4
19 |  | 3.3 | 5.0847 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo permite reconocer rasgos faciales |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.72639 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4
|  | 64.9 | 100 |  | Totales |  |  | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[5 empty] | Unidades |  |  |  | und | g | ShoreA | 0 a 5 | % Area | s | No pasos | min | Cumple | Tallas | Cumple | Forma | Cumple | N° ciclos | Cumple
[5 empty] | Metas |  |  |  | 4 a 6 | ≤150 | ≤50 | 3 a 4 | >%40 | ≤30 | ≤4 | ≤1 | Cumple | 2 a 3 | ISO 10993-5 | Modular | <50 | <360 | Niosh 42 CFR / ASTM F2101
[5 empty] | Importancia Absoluta |  |  | 4215.4083 | 259.7843 | 214.1757 | 303.2357 | 462.4037 | 462.4037 | 211.2481 | 211.2481 | 213.0971 | 394.2989 | 306.6256 | 189.9846 | 161.9414 | 250.077 | 250.077 | 324.8074
[5 empty] | Peso relativo |  |  | 100 | 6.1627 | 5.0808 | 7.1935 | 10.9694 | 10.9694 | 5.0113 | 5.0113 | 5.0552 | 9.3538 | 7.2739 | 4.5069 | 3.8417 | 5.9325 | 5.9325 | 7.7052
[9 empty] | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
[5 empty] | Alternativas | A | Alternativa 1 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |  | 64.1304
[6 empty] | B | Alternativa 2 |  | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |  | 71.2698
[6 empty] | C | Alternativa 3 |  | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 63.4432
[6 empty] | D | Alternativa 4 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 70.0431
[6 empty] | E | Alternativa 5 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |  | 66.374
[6 empty] | F | Alternativa 6 |  | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |  | 69.7953
[6 empty] | G | Alternativa 7 |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 65.7548
% Cumplimiento Alternativas
Note on BV66: En estas columnas se evalua de 1 a 5 el grado de conformidad de alternativas respecto a los atributos (QUE) -Israel Garnica Bohórquez

## Hoja1
Alternativas | A | Alternativa 1 | 64.1
| B | Alternativa 2 | 71.3
| C | Alternativa 3 | 63.4
| D | Alternativa 4 | 70
| E | Alternativa 5 | 66.4
| F | Alternativa 6 | 69.8
| G | Alternativa 7 | 65.8
% Cumplimiento Alternativas

## Grupos (hidden)
Evaluacion-1 | diseño | salud | 5T
GRUPO 1 | duván | lina | andrés
GRUPO 2 | israel | freddy | juan
GRUPO 3 | clara | sandra | hernán
juan miguel
Evaluacion-2
GRUPO 1 | duván | freddy | hernán
GRUPO 2 | israel | sandra | andrés
GRUPO 3 | clara | lina | juan
juan miguel

## QFD-3 Original (hidden)
[75 empty] | N95 + Careta facial | RespoLab |  | Pat-ES2778000
[39 empty] | - | [36 empty] | https://www.kickstarter.com/projects/respolab/respolab-valve-less-engineered-face-masks |  | https://patents.google.com/patent/ES2778000A1/en?oq=ES2778000+(A1)
[37 empty] | - |  |  | -
[36 empty] | - |  |  | - |  |  | +
[37 empty] | + |  |  | +
[33 empty] | - | [5 empty] | + |  |  | + |  |  | +
| Mejoramiento |  |  |  |  | KANO
[31 empty] | - | [8 empty] | + |  |  | +
| Aumentar |  |  | ▲ |  | Atractivo | A | revisar notas | [21 empty] | + |  |  | - | [8 empty] | + | [5 empty] | +
| Mantener |  |  | ◇ |  | Obligatorio | O | [23 empty] | + |  |  | + |  |  | - |  |  | -
| Disminuir |  |  | ▼ |  | Unidimensional | U
[6 empty] | Indiferencia | I | [17 empty] | + |  |  | + |  |  | + |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | + |  |  | -
| Correlaciones-COMO |  |  |  |  | Respuesta inversa | E
[22 empty] | - |  |  | + |  |  | - |  |  | + | [8 empty] | + |  |  | + |  |  | + | [8 empty] | +
| Positiva |  |  | + | [70 empty] | Alt-11 |  | Alt-14. |  | Alt-5.
[24 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | + | [8 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | + |  |  | +
| Negativa |  |  | - | [63 empty] | Conformidad
[19 empty] | - |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + | [8 empty] | - |  |  | + | [8 empty] | - |  |  | + |  |  | +
Ninguna
[18 empty] | + |  |  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | + |  |  | + | [8 empty] | - |  |  | + |  |  | + | [10 empty] | Muy baja |  |  |  | 1
[16 empty] | - |  |  | + | [5 empty] | - | [17 empty] | + | [5 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | + | [9 empty] | Baja |  |  |  | 2
Correlaciones QUE-COMO
[15 empty] | + |  |  | + | [8 empty] | + |  |  | + | [8 empty] | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | Media |  |  |  | 3
| Fuerte |  |  | 9 | [8 empty] | - |  |  | - |  |  | + |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | + |  |  | + |  |  | + | [8 empty] | + |  |  | + |  |  | + | [8 empty] | + |  |  | + |  |  |  | Alta |  |  |  | 4
| Medio |  |  | 4 | [10 empty] | - | [5 empty] | + |  |  | + | [5 empty] | + | [5 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | + | [11 empty] | + |  |  | - |  |  |  |  | Muy alta |  |  |  | 5
| Débil |  |  | 1 | [6 empty] | + |  |  |  |  | - |  |  | + | [5 empty] | + |  |  | + |  |  | + | [8 empty] | + |  |  | + |  |  | + | [8 empty] | + | [8 empty] | +
[6 empty] | Mejoramiento |  |  |  | ◇ |  | ▼ |  | ◇ |  |  | ▲ |  |  | ▲ |  |  | ▲ |  |  | ▼ |  |  | ◇ |  |  | ▼ |  |  | ▼ |  |  | ▲ |  |  | ▼ |  |  | ◇ |  |  | ◇ |  |  | ◇ |  |  | ◇ |  |  | ◇ |  |  | ▲ |  |  | ▼ |  |  | ▼ | ◇ | Importancia de Diseño | Alternativas
[6 empty] | Atributos QUE Características COMO |  |  |  | Desempeño técnico | [33 empty] | Normas | [8 empty] | Detalles Técnicos | [14 empty] | A | B | C | D | E | F | G
ITEM | F.U.R.P.+ | KANO | Importancia del Consumidor | Peso relativo | [5 empty] | Cantidad de componentes |  | Peso de la máscara - protector facial |  | Dureza de materiales en contacto |  |  | Nivel de comodidad percibida |  |  | Área de filtración |  |  | Rapidez en postura / ensamble |  |  | No de pasos en postura / ensamble |  |  | Rapidez de limpieza |  |  | Área de cobertura OJOS, NARIZ y BOCA |  |  | No de arneses |  |  | Tallas disponibles |  |  | Precio |  |  | Cumple con normativa de respirabilidad |  |  | Son materiales biocompatibles |  |  | Pantalla facial soporta impactos |  |  | Soporta limpieza |  |  | Soporta esterilización |  |  | Reduce desperdicio de material filtrante |  |  | Requiere desmoldeo manual en inyección |  |  | Requiere importar insumos | Requiere empaque de protección |  | N95 + Careta facial | RespoLab | Pat-ES2778000 | Alt-11 | Alt-14. | Alt-5. | Alt-10
Alt-10
1 | Funcionalidad | O | 4.3 | 15.7509 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | Reduce o evita marcaciones en la piel en contacto |  |  |  | 1 |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 6.5004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1
2 |  | U | 3 | 10.989 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo es cómodo - sensación de segunda piel |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 9 | 1 | 8.5838 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1
3 |  | O | 2 | 7.326 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | Los componentes se mantienen en su lugar con cambios de postura |  |  |  | 9 |  | 4 |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 | 1 | 8.5005 | [6 empty] | 3
4 |  | O | 1 | 3.663 | ¦¦¦¦¦¦¦ | El respirador permite inhalar y exhalar suficiente aire |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 9 | 4 | 7.9171
5 | Usabilidad | U | 1 | 3.663 | ¦¦¦¦¦¦¦ | Se ubica y retira el dispositivo de manera agil y sencilla |  |  |  | 1 |  | 9 |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 | 1 | 7.6671
6 |  | O | 1 | 3.663 | ¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo permite multiples usos - reusable |  |  |  | 9 |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 9 | 9 | 11.2507
7 |  | U | 1 | 3.663 | ¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo es fácil de ensamblar |  |  |  | 9 |  | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 1 | 9 | 7.6671
8 | Confiabilidad | O | 1 | 3.663 | ¦¦¦¦¦¦¦ | El material del dispositivo es blando al tacto |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 | 1 | 7.5838
9 |  | O | 1 | 3.663 | ¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo puede limpiarse y/o esterilizarse |  |  |  | 9 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 4 | 7.1671
10 |  | O | 1 | 3.663 | ¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo se percibe como seguro para el usuario |  |  |  | 4 |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 4 | 11.2507
11 |  | O | 1 | 3.663 | ¦¦¦¦¦¦¦ | El protector ocular cubre la totalidad de los ojos sin obstrucciones |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 4 | 7.5004
12 |  | O | 1 | 3.663 | ¦¦¦¦¦¦¦ | El respirador es hermético, cubre nariz y boca |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 | 1 | 10.5006
13 | Desempeño | U | 1 | 3.663 | ¦¦¦¦¦¦¦ | El sistema se ajusta a la mayoría de rostros y/o cráneos de la población local |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 5.8337
14 |  | U | 1 | 3.663 | ¦¦¦¦¦¦¦ | Permite hablar sin levantar la voz |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 4.5003
15 |  | O | 1 | 3.663 | ¦¦¦¦¦¦¦ | Permite usar gafas recetadas |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 6.0003
16 |  | A | 1 | 3.663 | ¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo se percibe como liviano |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 9 | 7.8338
17 | Plus-(Atractivos) | I | 1 | 3.663 | ¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo arroja datos del paciente |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 9 | 9 | 8.5005
18 |  | A | 1 | 3.663 | ¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo se diferencia de lo existente en el mercado |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 10.3339
19 |  | A | 1 | 3.663 | ¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo encaja con el outfit - es atractivo visualmente |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 9 | 9.6672
20 |  | A | 1 | 3.663 | ¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo permite personalizar componentes |  |  |  | 9 |  | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 | 9 | 8.0838
21 |  | U | 1 | 3.663 | ¦¦¦¦¦¦¦ | El dispositivo permite reconocer rasgos faciales |  |  |  | 9 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 9 | 9.1672
|  |  | 27.3 | 100 |  | Totales |  |  | ITEM | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 | 21
[6 empty] | Unidades |  |  |  | und |  | g |  | ShoreA |  |  | 0 a 5 |  |  | cm |  |  | s |  |  | No pasos |  |  | min |  |  | Cumple |  |  | No arnes |  |  | Tallas |  |  | $COP |  |  | Cumple |  |  | Cumple |  |  | Cumple |  |  | No ciclos |  |  | No ciclos |  |  | Forma |  |  | Requiere desmoldeo |  |  | Requiere importación | Posee empaque
[6 empty] | Metas |  |  |  | 4 a 6 |  | ≤150 |  | ≤50 |  |  | 3 a 4 |  |  | >5x5 |  |  | ≤30 |  |  | ≤4 |  |  | ≤1 |  |  | Cumple |  |  | ≤2 |  |  | 2 a 3 |  |  | ≤80,000 |  |  | Niosh 42 CFR / ASTM F2101 |  |  | ISO 10993-5 |  |  | ANSI Z87.1 |  |  | ≤360 |  |  | ≤50 |  |  | Cuadrado |  |  | No |  |  | No | 5x10^6
[6 empty] | Importancia Absoluta |  |  | 9631.5018 | 532.2344 |  | 555.6777 |  | 493.4066 |  |  | 720.5128 |  |  | 436.9963 |  |  | 410.989 |  |  | 392.674 |  |  | 198.9011 |  |  | 652.7473 |  |  | 669.2308 |  |  | 705.8608 |  |  | 634.7985 |  |  | 286.8132 |  |  | 434.7985 |  |  | 433.3333 |  |  | 301.4652 |  |  | 371.0623 |  |  | 228.2051 |  |  | 316.1172 |  |  | 495.6044 | 360.0733
[6 empty] | Peso relativo |  |  | 100 | 5.526 |  | 5.7694 |  | 5.1228 |  |  | 7.4808 |  |  | 4.5372 |  |  | 4.2671 |  |  | 4.077 |  |  | 2.0651 |  |  | 6.7772 |  |  | 6.9484 |  |  | 7.3287 |  |  | 6.5909 |  |  | 2.9779 |  |  | 4.5143 |  |  | 4.4991 |  |  | 3.13 |  |  | 3.8526 |  |  | 2.3694 |  |  | 3.2821 |  |  | 5.1457 | 3.7385
[10 empty] | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |  | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |  | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |  |  | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |  |  | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |  |  | ¦¦¦¦¦¦¦¦ |  |  | ¦¦¦¦¦¦¦¦ |  |  | ¦¦¦¦ |  |  | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |  |  | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |  |  | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |  |  | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |  |  | ¦¦¦¦¦ |  |  | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |  |  | ¦¦¦¦¦¦¦¦ |  |  | ¦¦¦¦¦¦ |  |  | ¦¦¦¦¦¦¦ |  |  | ¦¦¦¦ |  |  | ¦¦¦¦¦¦ |  |  | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦¦¦
[6 empty] | Alternativas | A | N95 + Careta facial |  | 2
[7 empty] | B | RespoLab |  | 2
[7 empty] | C | Pat-ES2778000 |  | 1
[7 empty] | D | Alt-11 |  | 2
[7 empty] | E | Alt-14. |  | 2
[7 empty] | F | Alt-5. |  | 3
[7 empty] | G | Alt-11 |  | 3

## Hoja 1 (hidden)
KANO
Atractivo | A
Obligatorio | O
Unidimensional | U
Indiferencia | I
Respuesta inversa | E