## 0,5 m3.h a 1 m3.h GMP25
|  |  |  | CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL GAS | [6 empty] | MANUAL DE INSTRUCTIVOS
[11 empty] | #REF! | I - 011
[11 empty] | #REF! | HOJA 7/9
NOMBRE OEC | #REF!
CÓDIGO OEC | #REF! | [5 empty] | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (aaaa-mm-dd) |  | #REF!
MAGNITUD | #REF!
Intervalo | F | M | S | Fuente de incertidumbre | Incertidumbre original |  | Distribución | Incertidumbre estándar u(xi) |  | Coeficiente de sensibilidad |  | Incertidumbre ui(y)
[5 empty] | Valor | Unidades |  | Valor | Unidades | Valor | Unidades
0,5 m3.h a 1 m3.h | X |  |  | Temperatura Patrón | 20.3745 | °C | - | 0.11976 | °C | 0.3408 | %E/°C | 0.040815
|  |  |  | Repetibilidad | 0.0058011 | °C | Normal | 0.0023683 | °C | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Clase | 0.2 | °C | Rectangular | 0.11547 | °C | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Resolución | 0.01 | °C | Rectangular | 0.0028868 | °C | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Deriva | 0.06672 | °C | Rectangular | 0.01926 | °C | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Prof. Inmersión | 0.05 | °C | Normal, k | 0.025 | °C | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Temperatura Instrumento | 19.9002 | °C | - | 0.11982 | °C | -0.34135 | %E/°C | 0.040902
|  |  |  | Repetibilidad | 0.010997 | °C | Normal | 0.0044895 | °C | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Clase | 0.2 | °C | Rectangular | 0.11547 | °C | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Resolución | 0.01 | °C | Rectangular | 0.0028868 | °C | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Deriva | 0.06672 | °C | Rectangular | 0.01926 | °C | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Prof. Inmersión | 0.05 | °C | Normal, k | 0.025 | °C | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Presión Patrón | 904.0614 | hPa | - | 0.46833 | hPa | -0.11065 | %E/hPa | 0.051819
|  |  |  | Repetibilidad | 0.08445 | hPa | Normal | 0.034477 | hPa | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Clase | 0.8 | hPa | Rectangular | 0.46188 | hPa | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Resolución | 0.01 | hPa | Rectangular | 0.0028868 | hPa | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Deriva | 0.24 | hPa | Rectangular | 0.069282 | hPa | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Presión Instrumento | 903.9691 | hPa | - | 0.46837 | hPa | 0.11066 | %E/hPa | 0.051829
|  |  |  | Repetibilidad | 0.08575 | hPa | Normal | 0.035007 | hPa | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Clase | 0.8 | hPa | Rectangular | 0.46188 | hPa | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Resolución | 0.01 | hPa | Rectangular | 0.0028868 | hPa | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Deriva | 0.24 | hPa | Rectangular | 0.069282 | hPa | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Error del Patrón | -0.57752 | % | - | 0.16357 | % | 1.0061 | %E/%e | 0.16458
|  |  |  | Repetibilidad | 0.0070007 | % | Normal | 0.002858 | % | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Calibración | 0.3073 | % | Normal, k | 0.15565 | % | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Residuo Interpolación | 0.034794 | % | Normal, k=1 | 0.034794 | % | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Deriva | 0.12537 | % | Rectangular | 0.036192 | % | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Volumen registrado por Patrón | 0.02489 | m3 | - | 5.859e-06 | m3 | -4018.9703 | %E/Vmm | 0.023547
|  |  |  | Resolución | 2.0296e-05 | m3 | Rectangular | 5.859e-06 | m3 | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Error de Medición | 0.032432 | % | - | 0.017143 | % | 1 | %E | 0.017143
|  |  |  | Repetibilidad | 0.041991 | % | Normal | 0.017143 | % | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Método de calibración | 0 | % | Normal, k=1 | 0 | % | 1 | %E | 0
|  |  |  | Incertidumbre combinada | [7 empty] | 0.19143
|  |  |  | Grados efectivos de libertad | [7 empty] | 382
|  |  |  | Factor de cobertura | [7 empty] | 1.9662
|  |  |  | Incertidumbre expandida U | [7 empty] | 0.37638
Nota:
Insertar filas en caso de ser necesario. |  |  | La incertidumbre expandida U es expresada en [%]
Note on E11: Para obtener mayor información sobre la manera de diligenciar los campos, hacer clic en el título de cada columna

## 1 m3.h a 25 m3.h GMP25
|  |  |  | CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL GAS | [6 empty] | MANUAL DE INSTRUCTIVOS
[11 empty] | #REF! | I - 011
[11 empty] | #REF! | HOJA 7/9
NOMBRE OEC | #REF!
CÓDIGO OEC | #REF! | [5 empty] | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (aaaa-mm-dd) |  | #REF!
MAGNITUD | #REF!
Intervalo | F | M | S | Fuente de incertidumbre | Incertidumbre original |  | Distribución | Incertidumbre estándar u(xi) |  | Coeficiente de sensibilidad |  | Incertidumbre ui(y)
[5 empty] | Valor | Unidades |  | Valor | Unidades | Valor | Unidades
1 m3.h a 25 m3.h | X |  |  | Temperatura Patrón | 20.2273 | °C | - | 0.11979 | °C | 0.34197 | %E/°C | 0.040964
|  |  |  | Repetibilidad | 0.0082956 | °C | Normal | 0.0033867 | °C | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Clase | 0.2 | °C | Rectangular | 0.11547 | °C | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Resolución | 0.01 | °C | Rectangular | 0.0028868 | °C | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Deriva | 0.06672 | °C | Rectangular | 0.01926 | °C | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Prof. Inmersión | 0.05 | °C | Normal, k | 0.025 | °C | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Temperatura Instrumento | 19.8194 | °C | - | 0.11985 | °C | -0.34245 | %E/°C | 0.041043
|  |  |  | Repetibilidad | 0.012652 | °C | Normal | 0.0051651 | °C | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Clase | 0.2 | °C | Rectangular | 0.11547 | °C | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Resolución | 0.01 | °C | Rectangular | 0.0028868 | °C | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Deriva | 0.06672 | °C | Rectangular | 0.01926 | °C | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Prof. Inmersión | 0.05 | °C | Normal, k | 0.025 | °C | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Presión Patrón | 902.6105 | hPa | - | 0.47192 | hPa | -0.11115 | %E/hPa | 0.052455
|  |  |  | Repetibilidad | 0.16552 | hPa | Normal | 0.067575 | hPa | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Clase | 0.8 | hPa | Rectangular | 0.46188 | hPa | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Resolución | 0.01 | hPa | Rectangular | 0.0028868 | hPa | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Deriva | 0.24 | hPa | Rectangular | 0.069282 | hPa | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Presión Instrumento | 902.5083 | hPa | - | 0.47147 | hPa | 0.11117 | %E/hPa | 0.052412
|  |  |  | Repetibilidad | 0.15773 | hPa | Normal | 0.064392 | hPa | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Clase | 0.8 | hPa | Rectangular | 0.46188 | hPa | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Resolución | 0.01 | hPa | Rectangular | 0.0028868 | hPa | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Deriva | 0.24 | hPa | Rectangular | 0.069282 | hPa | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Error del Patrón | -0.059825 | % | - | 0.12265 | % | 1.0039 | %E/%e | 0.12312
|  |  |  | Repetibilidad | 0 | % | Normal | 0 | % | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Calibración | 0.22 | % | Normal, k | 0.1119 | % | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Residuo Interpolación | 0.034794 | % | Normal, k=1 | 0.034794 | % | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Deriva | 0.12537 | % | Rectangular | 0.036192 | % | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Volumen registrado por Patrón | 0.06235 | m3 | - | 5.859e-06 | m3 | -1609.0964 | %E/Vmm | 0.0094278
|  |  |  | Resolución | 2.0296e-05 | m3 | Rectangular | 5.859e-06 | m3 | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Error de Medición | 0.32767 | % | - | 0.0073483 | % | 1 | %E | 0.0073483
|  |  |  | Repetibilidad | 0.018 | % | Normal | 0.0073483 | % | 1 | Adimensional | -
|  |  |  | Método de calibración | 0 | % | Normal, k=1 | 0 | % | 1 | %E | 0
|  |  |  | Incertidumbre combinada | [7 empty] | 0.15545
|  |  |  | Grados efectivos de libertad | [7 empty] | 444
|  |  |  | Factor de cobertura | [7 empty] | 1.9653
|  |  |  | Incertidumbre expandida U | [7 empty] | 0.3055
Nota:
Insertar filas en caso de ser necesario. |  |  | La incertidumbre expandida U es expresada en [%]
Note on E11: Para obtener mayor información sobre la manera de diligenciar los campos, hacer clic en el título de cada columna

## Instrucciones
|  |  |  | CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL GAS | [7 empty] | MANUAL DE INSTRUCTIVOS
[12 empty] | #REF! | I - 011
[12 empty] | #REF! | HOJA 9/9
Intervalo de medición | Fuente de incertidumbre | F* | M* | S* | Fuente de incertidumbre | Incertidumbre original |  | Distribución | Incertidumbre estándar u(xi) |  | Coeficiente de sensibilidad |  | Incertidumbre ui(y)
[6 empty] | Valor | Unidades |  | Valor | Unidades | Valor | Unidades
Registre el intervalo para el cual se presenta la CMC | Magnitud de entrada o fuente de incertidumbre |  |  |  | Magnitud de entrada o fuente de incertidumbre | Valor para la magnitud de entrada o fuente de incertidumbre | Unidades en el SI | Distribución de probabilidad para la incertidumbre original. | Incertidumbre de medida expresada como una desviación típica. | Unidades en el SI | Factor que indica el peso para cada una de las magnitudes de entrada en la magnitud de salida. | Unidades en el SI
[5 empty] | Incertidumbre combinada | [7 empty] | Incertidumbre típica obtenida a partir de las incertidumbres típicas individuales asociadas a las magnitudes de entrada de un modelo de medición.
Grados efectivos de libertad
[5 empty] | Factor de cobertura | [7 empty] | Número mayor que uno (1) por el que se multiplica una incertidumbre típica combinada para obtener una incertidumbre expandida.
[5 empty] | Incertidumbre expandida U | [7 empty] | Producto de una incertidumbre típica combinada y un factor mayor que uno (1).